## Sheet1
Phụ lục 1
(Kèm theo công văn số: CV/BVĐK ngày tháng 7 năm 2024) của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn
STT | Tên hàng hoá | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tiêu chuẩn
1 | Khớp háng toàn phần không xi măng có bờ chống trật | Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Bộ khớp bao gồm: 1. Chỏm xương đùi: Làm bằng chất liệu CoCrMo (ISO5832-4) hoặc tương đương, chỏm 22mm có các cỡ (0, +3, +6, +9). chỏm 28mm có các cỡ (-6, -3, 0, +3, +6, +9) . 2. Chuôi khớp háng không xi măng: Chất liệu Ti6Al4V titanium (ISO5832-3) hoặc tương đương, toàn thân phủ xốp titan , chuôi khớp có chiều dài từ 115mm, 130, 140, 145, 150,155, 160, 165, 170, 180, 190mm, offset tương ứng: 38.4, 38.9, 39.8, 40.7, 41.3, 42.2, 43.1, 44, 44.8, 45.6, 46.3mm, đầu dưới chuôi khớp tương ứng: 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm. 3. Đáy ổ côí: Làm bằng Titannium (ISO5832-3) hoặc tương đương, mỗi size cách nhau 2mm, đường kính từ 40 -72mm, Có thể kết hợp với lớp lót và chỏm Ceramic, lớp lót UHMWPE hoặc tương đương hay lớp lót high cross- link hoặc tương đương 4 . Lớp lót bằng nhựa siêu bền UHMWPE (ISO5834-2) hoặc tương đương có kích thước từ 44-66 cách nhau 2mm tương ứng với ổ cối, 5.Vít ổ cối bằng chất liệu Titanium (ISO5832-3) hoặc tương đương , đk 6.0mm dài từ 15-40mm cách nhau 1mm | Bộ | 15 | ISO, CE
2 | Khớp háng bán phần không xi măng kiểu 165 | Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. Bộ khớp bao gồm: 1. Chỏm xương đùi: Làm bằng chất liệu CoCrMo (ISO5832-4) hoặc tương đương, chỏm 22mm có các cỡ (0, +3, +6, +9). chỏm 28mm có các cỡ (-6, -3, 0, +3, +6, +9) . 2. Chuôi khớp háng không xi măng: Chất liệu Ti6Al4V titanium (ISO5832-3) hoặc tương đương, cổ côn 12/14 cổ chuôi góc 135o, toàn thân phủ xốp titan hoặc tương đương, chuôi khớp có chiều dài từ 115mm, 130, 140, 145, 150,155, 160, 165, 170, 180, 190mm, offset tương ứng: 38.4, 38.9, 39.8, 40.7, 41.3, 42.2, 43.1, 44, 44.8, 45.6, 46.3mm, đầu dưới chuôi khớp tương ứng: 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm. 3. Chỏm bán phần xoay: Gồm 2 lớp: Lớp vỏ ngoài bằng Co-Cr-Mo (ISO5832-4) hoặc tương đương được đánh bóng gương, lót trong bằng nhựa UHMWPE (ISO5834-2) hoặc tương đương, thiết kế có vòng khóa, đường kính chỏm 38mm và 40mm dùng với chỏm 22mm, đường kính 42~54mm, mỗi size cách nhau 2mm dùng với chỏm 28mm. | Bộ | 15 | ISO, CE
3 | Bộ dụng cụ bơm/ đổ xi măng không bóng | Bộ bao gồm: - Súng bơm xi măng: (cấu tạo có tay cò + Thân súng + núm chyển kênh khi thực hiện bơm, piston lò xo, tay hãm đẩy xi măng) - Ông đựng xi măng kết nối với đường ống dẫn cong - Kim chọc cuống sống: có 2 kích cỡ11G, 13G có ren kết nối - Xi măng sinh học kèm dung dịch pha: - Thời gian làm việc của Cement ở nhiệt độ phòng (từ 19 độ C đến 26 độ C) từ 10-15ph. Gồm 2 phần: bột (20g) và dung dịch pha (8,5g) 1. Bột xi măng được chế tạo từ Poly-methyl methacrylate, Zirconium dioxide (ZrO2), Benzoyl peroxide hoặc tương đương. Trong đó ZrO2 chiếm đến 60% cho phép hình dung xi măng dưới soi huỳnh quang rõ ràng hơn và xác định vị trí chính xác của xi măng 2. Dung dịch pha được chế tạo từ Methyl methacrylate, N. N-Dimethyl-para-Toluidine, Hydroquinone hoặc tương đương | Bộ | 15 | ISO, CE
4 | Bộ dụng cụ bơm/ đổ xi măng có bóng | Kim chọc dò cuống sống : 02 cái Bao gồm ống và kim chọc: - Ống có tổng chiều dài 141mm, chiều dài làm việc 106mm, đường kính 3mm - Kim chọc có tổng chiều dài 150mm, chiều dài làm việc 110mm, đường kính 2mm . Kim chọc dẫn đường ( đinh dẫn hướng ): 02 cái. Tổng chiều dài 260mm và đường kính 1.5mm . Kim chọc dò loại size 3 (ống chọc dò) : 02 cái (gồm ống công tác và Trocar) - Ống công tác có tổng chiều dài 178mm, chiều dài làm việc 144mm, đường kính 4.3mm - Trocar có tổng chiều dài 185.5mm, chiều dài làm việc 165mm, đường kính 3.8mm . Kim chọc khoan dẫn đường (Mũi khoan đốt sống size 3) : 02 cái . Tổng chiều dài 220mm và đường kính 3.5mm . Bơm áp lực đẩy xi măng (gồm Bóng nong thân đốt sống và Xilanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực bóng ) : 01 bộ 1. Bóng nong thân đốt sống có 3 cỡ : 10 mm, 15 mm, 20 mm : - Bóng nong thân đốt sống cỡ 10 mm có chiều dài ban đầu 12.7mm , áp suất làm việc 150 psi, đường kính bóng tối đa 17 mm, chiều dài bóng tối đa 17mm, thể tích bóng tối đa 4mm. - Bóng nong thân đốt sống cỡ 15 mm có chiều dài ban đầu 16.3 mm , áp suất làm việc 150 psi, đường kính bóng tối đa 16.3mm, chiều dài bóng tối đa 19mm, thể tích bóng tối đa 4mm. - Bóng nong thân đốt sống cỡ 20 mm có chiều dài ban đầu 19.2 mm , áp suất làm việc 150 psi, đường kính bóng tối đa 18.5 mm, chiều dài bóng tối đa 25 mm, thể tích bóng tối đa 6mm 2. Xi lanh bơm phồng có đồng hồ đo áp lực bóng. Nút vặn giúp kiểm soát nén . Bơm áp lực đẩy xi măng vào thân đốt: 06 cái. Bao gồm que đẩy xi năng và ống chứa xi măng: - Que đẩy xi măng có tổng chiều dài 259mm, chiều dài làm việc 222mm, đường kính 3mm. - Trocar có tổng chiều dài 221.5mm, chiều dài làm việc 192mm, đường kính 3.5mm . Xi măng sinh học kèm dung dịch pha : 01 gói . Dùng để phẫu thuật bơm xi măng tạo hình thân đốt sống - Thời gian làm việc của cement ở nhiệt độ phòng (từ 19 độ C đến 26 độ C) từ 10-15ph. - Gồm 2 phần: bột (20g) và dung dịch pha (8,5g) 1. Bột xi măng được chế tạo từ Poly-methyl methacrylate, Zirconium dioxide (ZrO2), Benzoyl peroxide. Trong đó ZrO2 hoặc tương đương chiếm đến 60% cho phép hình dung xi măng dưới soi huỳnh quang rõ ràng hơn và xác định vị trí chính xác của xi măng 2. Dung dịch pha được chế tạo từ Methyl methacrylate, N. N-Dimethyl-para-Toluidine, Hydroquinone hoặc tương đương Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. | Bộ | 5 | ISO, CE