## Phụ lục mua sắm
Phụ lục 2
DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 12 THÁNG NĂM 2026-2027 CỦA KHOA MẮT, BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC KẠN
(Kèm theo công văn số: /BVBK-VT-TBYT ngày /5/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn)
STT | Tên hàng hóa | Số lượng | Đơn vị tính | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Quy cách đóng gói | Năm sản xuất
1 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, không ngậm nước, lọc ánh sáng xanh | 400 | Cái | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh 2. Chất liệu Acrylic Hydrophobic 3. Màu sắc: màu vàng 4. Thiết kế một mảnh, phi cầu, bờ vuông 360 độ, 2 càng kép chữ C 5. Đường kính quang học (Optic): 5,8 mm - 6.15 mm Tổng chiều dài kính 11.50 mm - 11.78 mm Chỉ số cầu sai: -0,10 Góc càng: 5 độ 6. Chỉ số khúc xạ: 1.54; hằng số A 119.3 7. Dải công suất: Từ 0.0D đến +35.0D theo mức tăng 0.5 Diop 8. Thủy tinh thể đặt sẵn trong cartridge và Injector. Chứng nhận ISO13485, CE | 1 cái/ hộp | Năm 2025 trở về sau
2 | Thủy tinh thể tăng cường thị lực trung gian, lắp sẵn trong cartride kèm súng | 50 | Cái | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, tăng cường thị lực trung gian - Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước 25% , trong suốt (không nhuộm vàng) - Thiết kế phi cầu hiệu chỉnh bậc cao - Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. - Thiết kế càng chữ C khép kín - Chiều dài tổng 12,5 mm. - Đường kính optic 6,00 mm - Góc càng 0 độ - Chỉ số khúc xạ: 1,46 - Chỉ số ABBE: 47 - Dãy công suất từ -10D đến +35D ( bước nhảy độ 0.5D) - Lắp sẵn trong cartride kèm injector dùng 1 lần | Hộp 1 cái | Năm 2025 trở về sau
3 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu lắp sẵn | 200 | Cái | Thủy tinh thể mềm 1 mảnh, đơn tiêu cự, phi cầu. - Chất liệu acrylic hỗn hợp không ngậm nước và ngậm nước - Kính lọc tia UV, trong suốt (không nhuộm màu). - Chỉ số khúc xạ là 1,46; chỉ số ABBE là 47. - Kính thiết kế theo dạng hai mặt lồi với cầu sai hiệu chỉnh dạng trung tính (0µm). - Thiết kế bờ vuông (cạnh vuông) 360 độ chống đục bao sau. - Kính dạng 4 càng khép kín. Góc càng 8 độ. - Đường kính optic ≤ 6 mm. Chiều dài tổng ≤ 11mm. - Dãy diopter từ 5,0 D đến + 35,0 D. - Hằng số A dành cho siêu âm là 118,0 - Kính lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt kính | Hộp 1 cái | Năm 2025 trở về sau
4 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự (Lọc tia UV) | 200 | Cái | 1,Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, 2,Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước) 3,Không nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); Optic thiết kế phi cầu cân bằng 4,Chi số khúc xạ: 1.548 5, Đặc điểm càng: 2 càng 6,Chiều dài thuỷ tinh thể: 13mm, đường kính vùng quang học: 6,0mm 7,Dải công suất đáp ứng: từ +6,0 D đến +30,0D 8, Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. 9,Thiết kế optic: bờ cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. 10,Càng chữ C cải tiến, bề mặt càng tạo nhám chống dính vào optic, góc càng 0 độ. 12, Độ sâu tiền phòng ACD: 5,49; 13,Hằng số A: 118,9; 14,Hiệu chỉnh quang sai cầu: -0,16µm; | 1 cái/ hộp | Năm 2025 trở về sau
5 | Thủy tinh thể nhân tạo | 200 | Cái | 1,Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu cân bằng 2,Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước) 3,Nhuộm vàng, lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh, Optic thiết kế phi cầu cân bằng 4,Chi số khúc xạ: 1.548 5, Đặc điểm càng: 2 càng 6,Chiều dài thuỷ tinh thể: 13mm, đường kính vùng quang học: 6,0mm 7, Dải công suất đáp ứng: Đáp ứng từ +6,0 D đến +30,0 D 8,Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) dạng xoay. 9,Thiết kế optic: bờ cạnh vuông chống đục bao sau thứ phát. Chất liệu Optic không gây hiện tượng Glistening. 10,Càng chữ C cải tiến, bề mặt càng tạo nhám chống dính vào optic, góc càng 0 độ. 11,Độ sâu tiền phòng ACD: 5,49; 12,Hằng số A: 118,9; | 1 cái/ hộp | Năm 2025 trở về sau
6 | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa | 1050 | Ống | 1.Hydroxypropyl methyl cellulose: 2.4% 2.Độ nhày: khoảng 6000-8000 mPas 3.Độ thẩm thấu: 270-400 mOsm / kg 4.Trọng lượng phân tử: 0.1-0.18 mio. Daltons 5.PH: 6.8-7.5 6.Thể tích: 2.0ml 7.Thành phầm 1 ml: Hydroxypropyl methyl cellulose: 24.00 mg; Sodium Chloride: 6.40mg; Potassium Chloride: 0.75mg; Calcium Chloride 2H2O: 0.48mg; Magnesium Chloride: 6H2O 0.3mg; Sodium acetate 3H2O: 3.9mg; Sodium citrate 2H2O: 1.70mg; | 01 Ống/ hộp | Năm 2025 trở về sau
7 | Dao phẫu thuật 15 độ | 1050 | Cái | 1.Lưỡi làm bằng thép không rỉ 2.Tay cầm nhựa 3.Tạo độ mở rộng 15 độ, góc tạo độ sâu từ 3- 5mm; 4.Lưỡi dao 2 mặt vát, thẳng; 5.Đóng trong túi tiệt trùng vô khuẩn | 06 Cái/ hộp | Năm 2025 trở về sau
8 | Dao mổ mắt 2.8mm | 1050 | Cái | Dao mổ mắt 2.8mm. Vật liệu: lưỡi thép không gỉ, vát 2 mặt, loại bỏ ánh sáng chói từ ánh sáng kính hiển vi, cán nhựa. Vô trùng. | 06 Cái/ hộp | Năm 2025 trở về sau
9 | Dao lạng mộng | 50 | Cái | Chất liệu thép không rỉ Kích thước 3.0mm, 2 mặt vát, lưỡi bẻ góc - Đóng trong túi tiệt trùng vô khuẩn | 06 Cái/ hộp | Năm 2025 trở về sau
10 | Thuốc nhuộm bao | 250 | Lọ | Thành phần: Trypan Blue Ophthalmic Solution 0.06% Quy cách: 1ml/ lọ | 05 lọ/ hộp | Năm 2025 trở về sau
11 | Chỉ khâu không tiêu số 9/ 10 | 100 | Sợi | Chỉ khâu phẫu thuật mắt không tiêu số 9; 10, có 2 kim Đường kính 0.15mm Chiều dài 6.0mm 3/8 đường tròn 140º Chiều dài chỉ: 30cm | 12 Sợi/ hộp | Năm 2025 trở về sau
12 | Băng phim trong 6cm x 7cm | 1050 | Miếng | Băng có chất liệu Polyurethane, vô khuẩn. Thông thoáng, cho phép hấp thụ oxy và thải hơi ẩm, giúp da không bị hầm bí trong suốt thời gian dán băng. Mềm dẻo, co giãn theo chuyển động của da. Nền keo Acrylate, độ dính tốt và hạn chế kích ứng da, không sót keo khi tháo băng ra. - Kích cỡ: 6cm x 7cm | 100 Miếng/ hộp | Năm 2025 trở về sau
Tổng cộng: 12 danh mục
Lưu ý: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp có thể báo giá tất cả các mặt hàng, một hoặc một số mặt hàng trong danh mục hàng hóa nêu trên; có thể báo giá các mặt hàng có cấu hình, tính năng kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với chủng loại của Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn đã lựa chọn.